## 線量率RATE
線量率RATE ver.1.1 | [6 empty] | 計算がある場合は表示が小数点以下3桁目になるようにを切り捨てする。ただし電位計は小数点以下4桁表示で計算は別途実施
〇：校正済み。使用可 |  | 受付番号
×：校正中。使用不可 | [6 empty] | E-05とかだとrounddownの桁注意
| 使用係数 | [5 empty] | 1A=1C/s=3600C/h |  | 選択 | 電位計 |  |  | 選択 | 選択定数
〇 | 1 | [5 empty] | 1pA=3.6nC/h |  | 1 | ＃3302229 | 1.0013 |  | 2 | 1
〇 | [8 empty] | 2 | ＃4502260 | 1
|  | 読み値 |  |  | pA
質量エネルギー吸収係数（アイソトープ手帳12版）
[11 empty] | Gy/nC |  | 選択 | 選択定数 | Cs空気―Co水換算係数(Co水/Cs空気)
| 使用係数 | [8 empty] | 電離箱 | Co水 | Cs空気 | 1 | 0.1776 | 1.0113
〇 | 0.1776 | [7 empty] | 1 | ＃1253 | 0.1776
〇 | [8 empty] | 2 | ＃1289 | 0.1781
〇 | [8 empty] | 3 | ＃1102 | 0.05553 |  |  |  | Co水 | Cs空気
〇 | [8 empty] | 4 | ＃1244 | 0.05237 |  |  |  | 0.02965 | 0.02932
〇 | ANTM：（公財）医用原子力技術研究振興財団 | [7 empty] | 5 | ＃1238 | 0.05542
〇 | JQA：(一財)日本品質保証機構 | [7 empty] | 6 | ＃1200 | 0.004874 | 0.00482
〇 | [8 empty] | 7 | ＃1202 | 0.0004763 | 0.000471
〇 | [8 empty] | 8 | ＃1203 | 0.0004793 | 0.000474
〇 | [8 empty] | 9 | ＃1205 | 5.036e-05 | 4.98e-05
|  |  | 補正有の場合は入力 | [6 empty] | 温度・気圧補正 |  |  | 選択 | 選択定数 | 温度気圧補正係数（標準計測法12より）
| 使用係数 |  | 温度 |  | ℃ |  | 温度気圧補正係数（標準計測法12より） |  | 1 | あり | #DIV/0! |  | 2 | 1 | κTP=(273.2+T)/(273.2+T0)*(P0/P))
| なし | [5 empty] | κTP=(273.2+T)/(273.2+T0)*(P0/P) |  | 2 | なし | 1 |  |  |  | T=測定時の温度℃
|  |  | 気圧 |  | hPa |  | T=測定時の温度℃ | [7 empty] | T0＝22.0℃
[7 empty] | T0＝22.0℃ | [7 empty] | P0=1013.3hPa
[7 empty] | P0=1013.3hPa | [7 empty] | P=測定時の気圧hPa
P=測定時の気圧hPa
| 使用係数 | [8 empty] | 合成不確かさ | 1-（不確かさ/100） |  | 選択 | 選択定数 |  | 校正証明書 |  | 電離箱 | ％
| なし | [5 empty] | 不確かさ＝1-（√（電位計不確かさ＾2＋電離箱不確かさ＾２）/100） |  | 1 | ANTM | 0.9844 | 1.5556 | 3 | 1 | 電位計 | 不確かさ(線量率) |  | ＃1253 | 1.1 | ANTM
[9 empty] | 2 | JQA | 0.9488 | 5.1196 |  |  | ＃3302229 | 1.1 | JQA | ＃1289 | 1.1 | ANTM
[7 empty] | 最終的な線量不足を防ぐため、不確かさは線量率が下がる方向を採用 |  | 3 | なし | 1 | 1 |  |  | ＃4502260 | 1.1 | JQA | ＃1102 | 1.1 | ANTM
[11 empty] | 1-（不確かさ/100） | [6 empty] | ＃1244 | 1.1 | ANTM
[18 empty] | ＃1238 | 1.1 | ANTM
| 使用係数 |  |  | 有効数字4桁で計算 |  |  | 質量エネルギー吸収係数（アイソトープ手帳12版） |  |  | ケーブル補正 |  |  | 選択 | 選択定数 | 質量エネルギー吸収係数（アイソトープ手帳12版） |  |  | ＃1200 | 5 | JQA
| なし |  |  | #NUM! |  |  | Co空気 | 0.02666 | 1 | あり | 0.8991 |  | 2 | 1 | Co空気 | 0.02666 |  | ＃1202 | 5 | JQA
|  |  | 線量率 |  |  | Gy/h | Co水 | 0.02965 | 2 | なし | 1 |  |  |  | Co水 | 0.02965 |  | ＃1203 | 5 | JQA
[7 empty] | ケーブル補正（Co空気換算） | [7 empty] | ケーブル補正（Co空気換算） |  |  | ＃1205 | 5 | JQA
[7 empty] | =Co空気/Co水 | [7 empty] | =Co空気/Co水
小数点以下第2位を切り上げ
|  |  |  | #NUM! |  |  | 線量率＝
設定線量 | Gy |  | 照射時間 |  |  | h | 電位計校正定数（RATE）×電離箱校正定数×温度・気圧補正係数×不確かさ×ケーブル補正係数×3.6× 表示値
（設定線量/線量率）
|  |  | 通常の計算（確認用） | 0
＃3302229
＃4502260
＃1253（0.2ml）
＃1289（0.2ml）
電位計
電離箱
＃1102（0.6ml）
温度・気圧補正
あり
なし
＃1244（0.6ml）
＃1238（0.6ml）
＃1200（6ml）
＃1202（60ml）
＃1203（60ml）
＃1205（600ml）
不確かさ
ANTM
JQA
なし
ケーブル補正（空気）
あり（空気）
なし（水）
Note on R5: RIC-229: 線量率はJQA校正
Note on S11: RIC-229: JQA分はCo水に換算 ANTMはそのまま
Note on S17: RIC-229: Cs校正定数×換算係数
Note on Z32: RIC-229: 線量率の校正はJQA 積算の校正もJQA （2024年12月現在）
Note on S37: RIC-229: エクセル計算だと0.8992（4桁表示）になるので安全側を見て0.8991を採用（手入力）

## 積算INTEG
積算INTEG ver.1.1 | [5 empty] | 計算がある場合は表示が小数点以下3桁目になるようにを切り捨てする。ただし電位計は小数点以下4桁表示で計算は別途実施
〇：校正済み。使用可 |  | 受付番号
×：校正中。使用不可 | [5 empty] | E-05とかだとrounddownの桁注意
| 使用係数 | [6 empty] | 選択 | 電位計 |  |  | 選択 | 選択定数
〇 | 0.9997 | [6 empty] | 1 | ＃3302229 | 0.9996 |  | 2 | 0.9997
〇 | [7 empty] | 2 | ＃4502260 | 0.9997
|  | 読み値 |  |  | nC
質量エネルギー吸収係数（アイソトープ手帳12版）
[10 empty] | Gy/nC |  | 選択 | 選択定数 | Cs空気―Co水換算係数(Co水/Cs空気)
| 使用係数 | [7 empty] | 電離箱 | Co水 | Cs空気 | 1 | 0.1776 | 1.0113
〇 | 0.1776 | [6 empty] | 1 | ＃1253 | 0.1776
〇 | [7 empty] | 2 | ＃1289 | 0.1781
〇 | [7 empty] | 3 | ＃1102 | 0.05553 |  |  |  | Co水 | Cs空気
〇 | [7 empty] | 4 | ＃1244 | 0.05237 |  |  |  | 0.02965 | 0.02932
〇 | ANTM：（公財）医用原子力技術研究振興財団 | [6 empty] | 5 | ＃1238 | 0.05542
〇 | JQA：(一財)日本品質保証機構 | [6 empty] | 6 | ＃1200 | 0.004874 | 0.00482
〇 | [7 empty] | 7 | ＃1202 | 0.0004763 | 0.000471
〇 | [7 empty] | 8 | ＃1203 | 0.00047933 | 0.000474
〇 | [7 empty] | 9 | ＃1205 | 5.0361e-05 | 4.98e-05
|  |  | 補正有の場合は入力 | [5 empty] | 温度・気圧補正 |  |  | 選択 | 選択定数 | 温度気圧補正係数（標準計測法12より）
| 使用係数 |  | 温度 |  | ℃ | 温度気圧補正係数（標準計測法12より） |  | 1 | あり | #DIV/0! |  | 2 | 1 | κTP=(273.2+T)/(273.2+T0)*(P0/P))
| なし |  |  |  |  | κTP=(273.2+T)/(273.2+T0)*(P0/P) |  | 2 | なし | 1 |  |  |  | T=測定時の温度℃
|  |  | 気圧 |  | hPa | T=測定時の温度℃ | [7 empty] | T0＝22.0℃
[6 empty] | T0＝22.0℃ | [7 empty] | P0=1013.3hPa
[6 empty] | P0=1013.3hPa | [7 empty] | P=測定時の気圧hPa
P=測定時の気圧hPa
| 使用係数 | [7 empty] | 合成不確かさ | 1-（不確かさ/100） |  | 選択 | 選択定数 |  | 校正証明書 |  | 電離箱 | ％
| なし |  |  |  |  | 不確かさ＝1-（√（電位計不確かさ＾2＋電離箱不確かさ＾２）/100） |  | 1 | ANTM | 0.9874 | 1.253 | 3 | 1 | 電位計 | 不確かさ(線量率) |  | ＃1253 | 1.1 | ANTM
[8 empty] | 2 | JQA | 0.9496 | 5.0359 |  |  | ＃3302229 | 0.6 | JQA | ＃1289 | 1.1 | ANTM
[6 empty] | 最終的な線量不足を防ぐため、不確かさは線量率が下がる方向を採用 |  | 3 | なし | 1 | 1 |  |  | ＃4502260 | 0.6 | JQA | ＃1102 | 1.1 | ANTM
[10 empty] | 1-（不確かさ/100） | [6 empty] | ＃1244 | 1.1 | ANTM
[17 empty] | ＃1238 | 1.1 | ANTM
| 使用係数 |  |  |  |  | 質量エネルギー吸収係数（アイソトープ手帳12版） |  |  | ケーブル補正 |  |  | 選択 | 選択定数 | 質量エネルギー吸収係数（アイソトープ手帳12版） |  |  | ＃1200 | 5 | JQA
| なし |  |  |  |  | Co空気 | 0.02666 | 1 | あり | 0.8991 |  | 2 | 1 | Co空気 | 0.02666 |  | ＃1202 | 5 | JQA
[6 empty] | Co水 | 0.02965 | 2 | なし | 1 |  |  |  | Co水 | 0.02965 |  | ＃1203 | 5 | JQA
[6 empty] | ケーブル補正（Co空気換算）=Co空気/Co水 | [7 empty] | ケーブル補正（Co空気換算） |  |  | ＃1205 | 5 | JQA
=Co空気/Co水
有効数字4桁で計算
|  |  | #NUM! |  |  | 線量＝
|  | 線量 |  |  | Gy | 電位計校正定数（INTEG）×電離箱校正定数×温度・気圧補正係数×不確かさ×ケーブル補正係数×表示値
|  |  | 通常の計算（確認用） | 0
＃3302229
＃4502260
＃1253（0.2ml）
＃1289（0.2ml）
電位計
＃1102（0.6ml）
温度・気圧補正
あり
なし
＃1244（0.6ml）
＃1238（0.6ml）
＃1200（6ml）
＃1202（60ml）
＃1203（60ml）
＃1205（600ml）
ANTM
JQA
なし
ケーブル補正（空気）
あり（空気）
なし（水）
不確かさ
電離箱
Note on Q5: RIC-229: 積算はANTM校正
Note on R11: RIC-229: JQA分はCo水に換算 ANTMはそのまま
Note on R17: RIC-229: Cs校正定数×換算係数
Note on X32: RIC-229: レンジで不確かさが異なる場合は最大値を採用する
Note on Y32: RIC-229: 線量率の校正はJQA 積算の校正もJQA （2024年12月現在）
Note on R37: RIC-229: エクセル計算だと0.8992（4桁表示）になるので安全側を見て0.8991を採用（手入力）

## 改訂履歴
改訂履歴
線量率計算
版 *1 | 制定/改訂日 | 実施日 | 改訂箇所
ver.0.0 | 2023/12/27 | 2023/12/27 | 新規制定
ver.0.1 | 2024/03/18 | 2024/03/19 | ・2月校正分を追加した ・線量率に照射時間の算出を追加した
ver.0.2 | 2024/04/04 | 2024/04/04 | ＃1132（0.2ml）を廃止し、＃1253（0.2ml）を追加した
ver.0.3 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | ・＃1289（0.2ml）を追加した ・校正中の機器を使用不可にした
ver.1.0 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | ・11月校正分を更新 ・校正中の2月校正分を使用不可にした ・各使用係数の計算を切り捨てにした
ver.1.1 | 2025/3/13 | 2025/3/14 | 2月校正分を更新
以下余白
*1 改訂版数を記入